2026年物探院水槽超声三坐标系统维修与保养项目
技术要求
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1总则
本技术规格书适用2026年物探院水槽超声三坐标系统维修与保养，提出了设备的功能设计、结构、性能、安装调试及验收等方面的技术要求。
买方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
物探院水槽超声三坐标系统正常保养校正周期为两年一次，目前已到时间，现需要开展传动机构保养、三轴激光测量及校正、易损件更换等保养及校正项目，本规格书将对开展维护的内容和相关要求进行详细描述。
2服务标准及规范
服务商提供的服务应遵循的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：
（1） [bookmark: _Toc11920401]GB/T 16857.12-2022  产品几何技术规范（GPS） 坐标测量系统（CMS）的验收检测和复检检测 第12部分：关节臂式坐标测量机
（2） （2）GB/T 34890-2017 产品几何技术规范（GPS） 数字摄影三坐标测量系统的验收检测和复检检测
（3）GB/T 16857.9-2022 产品几何技术规范（GPS） 坐标测量系统（CMS）的验收检测和复检检测 第9部分：配备多种探测系统的坐标测量机
[bookmark: _Toc11920402]3服务商要求
本技术附件仅适用于水槽超声三坐标系统保养校正服务，是对三坐标系统保养及校正服务内容提出的最低技术要求。
服务商要求：
请有意参加商务谈判的潜在服务商确认自身资格条件是否满足要求，应自负其责；
*潜在服务商应具备与本项目有关的三坐标系统保养校正维护服务案例资质。
*潜在服务商近三年没有不良履约记录，生产经营活动中无违法、违规记录；满足法律、行政法规规定的其他条件。
*潜在服务商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。
[bookmark: _Toc11920404]4服务范围
4.1服务范围（应包括但不仅限于以下内容）
1、物理模拟三维坐标仪系统（双龙门测量仪Apollo Image 25.60.15/2）维修。
（1）更换主臂和辅臂的两台工控机，运行内存不小于16G；硬盘容量不小于2TB。
（2）更换一台UPS电源，容量不小于6KVA/6KW；
（3）主臂Z轴传动电机更换；
（4）主臂和辅臂控制柜电源模块维修。
2、物理模拟三维坐标仪系统（双龙门测量仪Apollo Image 25.60.15/2）保养。
（1）检查过滤器，常规清理过滤器中油迹，更换精密过滤器滤芯； 
（2）清理机器导轨，主臂运行异响问题诊断处理解决； 
（3）检查压力保护系统，根据检查情况调整气路保护系统，确保压力保护安全有效； 
（4）检查传动机构，传动皮带、减速皮带等易损件更换，根据情况做适当调整； 
（5）检查外罩防尘罩并清洁，检查调整各轴皮带张紧力； 
（6）检查各气浮轴承状态，并对气浮块外观进行清洁；
（7）对三坐标系统各设备之间的接线进行梳理和规整，使其安全、美观。
3、物理模拟三维坐标仪系统（双龙门测量仪Apollo Image 25.60.15/2）精度校准。
（1）检查清洁调整各轴光栅计数信号，并根据情况做适当调整； 
（2）各轴电机调谐，电气参数优化，使机器运动状态更加稳定； 
（3）用激光干涉仪对测量机三轴误差进行检测优化； 
（4）用量块对测量机三轴垂直度检查修正、三轴线性检查修正； 
（5）对测量机综合精度进行检验并提供检测报告，备份仪器参数；
（6）CNAS校准及证书（两年内有效）。
4、坐标系统配套空压机维保
（1）原配套空压机维保，包括前置过滤器、油滤、空压机专用油更换等项目。
4.2 提交成果 
[bookmark: _GoBack]1、测量机精度检测报告及CNAS证书，硬质纸张，塑封。
2、未尽事宜，根据甲方需要，双方协商解决。
4.3 要求
1、坐标仪测量机系统正常运行，达到原有的系统精度。
2、甲方认同的其他有关标准要求。
5质量要求
5.1质保期
*针对本次三维坐标仪的维护校准工作，服务商应承诺一年（12个月）质保服务工作。
5.2其他
*零配件质量要求：原厂正品设备，满足相应的质量标准和环境标准。
服务要求：商务合同签订之日起根据业主的要求时间至现场提供三维坐标仪系统维护及校准服务。
6技术资料提供
服务商必须于中标后一周内提交详细的工作计划供买方签署确认。
7 维修与保养验收
本项目维护完成后要求服务商提供详细的文档资料，对所提供的文档资料要求如下：
(1)提供的技术文件应与提供的服务内容一致，技术文件应该全面、完整、详细；
(2)提供的技术文件应能够满足三维坐标仪系统维护及校准服务的需求；
(3)提供的技术文件应能够满足设备日常操作、管理维护的需求。
提交材料，经审核同意后可进行验收
8质保范围
质保期限内，设备若出现故障，服务商应及时提供现场维修服务，并免收服务费。
9其他说明
如投标文件对上述技术要求有实质性负偏离（带*技术参数要求），将视为非响应性投标而予以拒绝。
