2023年物探院三轴超声速度测试设备轴压与孔压加压系统维修改造项目

需求方：中石化石油物探技术研究院有限公司

报价方：

联系地址：

联系电话：

邮箱地址：

2023年XX月XX日

目录

- 公司简介（含公司业绩）

二、公司资质文件

营业执照、税务登记证、授权书（代理）等

三、服务方案

1、项目概述

2、服务内容

3、实施方案

四、商务报价（需分项报价，含叁年质保期）

三轴超声速度测试设备轴压与孔压加压系统维修改造技术要求

目录

1总则

2服务标准及规范

3服务商要求

4服务范围

4.1服务范围

4.2服务方工作范围

5质量要求

5.1质保期

5.2其他

6技术资料提供

7安装、调试及验收

8售后服务及技术支持

9其他说明

1总则

本技术规格书适用三轴超声速度测试设备轴压与孔压加压系统维修改造，提出了设备的功能设计、结构、性能、安装调试及验收等方面的技术要求。

买方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

物探院三轴超声速度测试设备轴压加压系统维修使用年限较长，现需要进行替换并提供三轴超声速度测试设备孔压加压系统改造服务，本规格书将对开展维护的内容和相关要求进行详细描述。

2服务标准及规范

服务商提供的服务应遵循的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：

- GB/T27278 机械设备不定期检修定额

3服务商要求

本技术附件仅适用于三轴超声速度测试设备轴压与孔压加压系统维修改造服务，是对三轴超声速度测试设备轴压与孔压加压系统维修改造服务内容提出的最低技术要求。

服务商要求：

请有意参加商务谈判的潜在服务商确认自身资格条件是否满足要求，应自负其责；

除非服务商须知或技术规格中另有规定，只允许服务商有一个服务方案，否则，其报价将被拒绝。

潜在服务商应具备与本项目有关的三轴超声速度测试设备轴压与孔压加压系统维修改造服务案例资质。

潜在服务商近三年没有不良履约记录，生产经营活动中无违法、违规记录；满足法律、行政法规规定的其他条件。

潜在服务商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。

4服务范围

4.1服务范围（应包括但不仅限于以下内容）

物探院三轴超声速度测试设备轴压加压系统维修运行年限较长，需要进行替换并提供三轴超声速度测试设备孔压加压系统改造服务。

包含但不限于以下服务项目：

1、三轴超声速度测试设备轴压加压系统更换；

2、三轴超声速度测试设备孔压加压系统改造；

维修改造设备数量及性能指标见下表：

| 设备名称 | 服务内容 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 三轴超声速度测试设备轴压加压系统 | 整机更换 | 耐压不低于120MPa，液压油及密封组件更换 |
|  |  | 轴压压杆、压腔材质GH132，高温热处理，精抛磨圆 |
|  |  | 轴压配套部件（阀门、管件、压帽压环）材质哈氏合金 |
| 三轴超声速度测试设备孔压加压系统 | 改造可开展CO2恒压恒速注入的孔压增压系统 性能测试 | 高精度注入泵流量：0.001-20ml，压力：不低于65Mpa，用于液体注入，材料性能不低于316L不锈钢 |
|  |  | 制冷系统为冷却水浴，容积不低于30L，工作温度：-10℃～30℃，含盘管、100-200ml（耐压不低于50MPa、材料性能不低于316L不锈钢）储液容器 |
|  |  | 孔压配套部件（阀门、管线、三通、压帽压环、二通等）耐压不低于70Mpa |
|  |  | 气体湿式流量计流量范围为0.2m3/h，精密天平量程220g，精度不低于0.01g |
|  |  | 气液分离器容积不低于200ml，耐压不低于2MPa，材质316L不锈钢 |

4.2服务方工作范围

服务方的工作内容应包含但不仅限于以下内容：

(1) 三轴超声速度测试设备轴压加压系统的订购交货；

(2) 三轴超声速度测试设备轴压加压系统安装调试，恢复设备运行；

(3) 三轴超声速度测试设备孔压加压系统改造和测试。

5质量要求

5.1质保期

*设备验收合格后整机质保一年，终生维护，对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责；除合同规定外，出现上述情况，在收到用户方的通知后2小时内响应要求，24小时内并派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件。

5.2其他

*保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，采用的是最佳的材料和工艺，并在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

6技术资料提供

中标后需提供以下资料：

*（1) 供货商必须于中标后一周内提交详细的工作计划供买方签署确认，包括提交文件的详细种类、内容、数量、时间等。

(2) 由于供货商没有按合同执行而导致的所有变更由供货商承担。

(3) 供货商提供的资料应全面、清晰和完整，并对资料的可靠性负全责。

7安装、调试及验收

*工期：双方合同签订后60个工作日内。

验收：设备在安装调试和使用培训全部完成后进行验收。

8售后服务及技术支持

*设备保修期为设备验收合格后叁年，终生维护，对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责；除合同规定外，出现上述情况，在收到用户方的通知后2小时内响应要求，并在24小时内派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件及解决相关的软件故障。

9其他说明

如投标文件对上述技术要求有实质性负偏离（带*技术参数要求），将视为非响应性投标而予以拒绝。