2025年物探院激光超声三坐标数据采集系统保养项目

需求方：中石化石油物探技术研究院有限公司

报价方：

联系地址：

联系电话：

邮箱地址：

2025年10月10日

目录

- 公司简介（含公司业绩）

二、公司资质文件

营业执照、税务登记证、授权书（代理）等

三、服务方案

1、项目概述

2、服务内容

3、实施方案

四、商务报价（需分项报价，含一年质保期）

2025年物探院激光超声三坐标数据采集系统保养项目技术要求

目录

1总则

2服务标准及规范

3服务商要求

4服务范围

4.1服务范围

4.2服务方工作范围

5质量要求

5.1质保期

5.2其他

6技术资料提供

7安装、调试及验收

8售后服务及技术支持

9其他说明

1总则

本技术规格书适用2025年物探院激光超声三坐标系统（双龙门测量仪POLUS 202007）保养校正，提出了设备的运行状态检查、传动机构保养、三轴激光测量及校正、易损件更换等保养及校正的技术要求。

买方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

物探院激光超声三坐标系统（双龙门测量仪POLUS 202007）正常保养校正周期为两年一次，目前已到时间，现需要开展运行状态检查、传动机构保养、三轴激光测量及校正、易损件更换等保养及校正项目，本规格书将对开展维护的内容和相关要求进行详细描述。

2服务标准及规范

服务商提供的服务应遵循的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：

- GB/T 16857.12-2022  产品几何技术规范（GPS） 坐标测量系统（CMS）的验收检测和复检检测 第12部分：关节臂式坐标测量机

- GB/T 34890-2017 产品几何技术规范（GPS） 数字摄影三坐标测量系统的验收检测和复检检测

- （3）GB/T 16857.9-2022 产品几何技术规范（GPS） 坐标测量系统（CMS）的验收检测和复检检测 第9部分：配备多种探测系统的坐标测量机

- 3服务商要求

本技术附件仅适用于激光超声三坐标系统保养校正服务，是对三坐标系统保养及校正服务内容提出的最低技术要求。

3服务商要求：

请有意参加商务谈判的潜在服务商确认自身资格条件是否满足要求，应自负其责；

除非服务商须知或技术规格中另有规定，只允许服务商有一个服务方案，否则，其报价将被拒绝。

潜在服务商应具备与本项目有关的三坐标系统保养校正维护服务案例资质。

潜在服务商近三年没有不良履约记录，生产经营活动中无违法、违规记录；满足法律、行政法规规定的其他条件。

潜在服务商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。

4服务范围

4.1服务范围（应包括但不仅限于以下内容）

1、激光超声三维坐标仪系统（双龙门测量仪POLUS 202007）维修保养。

（1）检查过滤器，常规清理过滤器中油迹，更换精密过滤器滤芯；

（2）清理检查主臂、辅臂机器导轨；

（3）检查压力保护系统，根据检查情况调整气路保护系统，确保压力保护安全有效；

（4）检查传动机构，传动皮带、减速皮带等易损件更换，根据情况做适当调整；

（5）检查外罩防尘罩并清洁，检查调整各轴皮带张紧力；

（6）检查各气浮轴承状态，并对气浮块外观进行清洁；

2、激光超声三维坐标仪系统（双龙门测量仪双龙门测量仪POLUS 202007）精度校准。

（1）检查清洁调整各轴光栅计数信号，并根据情况做适当调整；

（2）各轴电机调谐，电气参数优化，使机器运动状态更加稳定；

（3）用激光干涉仪对测量机三轴误差进行检测优化；

（4）用量块对测量机三轴垂直度检查修正、三轴线性检查修正；

（5）对测量机综合精度进行检验并提供检测报告，备份仪器参数；

（6）CNAS校准及证书（两年内有效）。

3、坐标系统配套空压机维保

（1）原配套空压机维保，包括前置过滤器、油滤、空压机专用油更换等项目；

4.2 提交成果

1、测量机精度检测报告及CNAS证书（两年内有效），硬质纸张，塑封。

2、未尽事宜，根据甲方需要，双方协商解决。

4.3 要求

1、坐标仪测量机系统正常运行，达到原有的系统精度。

2、甲方认同的其他有关标准要求。

5质量要求

5.1质保期

*设备验收合格后整机质保两年，终生维护，对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责；除合同规定外，出现上述情况，在收到用户方的通知后2小时内响应要求，24小时内并派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件。

5.2其他

*保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，采用的是最佳的材料和工艺，并在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

6技术资料提供

中标后需提供以下资料：

*（1) 供货商必须于中标后一周内提交详细的工作计划供买方签署确认，包括提交文件的详细种类、内容、数量、时间等。

(2) 由于供货商没有按合同执行而导致的所有变更由供货商承担。

(3) 供货商提供的资料应全面、清晰和完整，并对资料的可靠性负全责。

7安装、调试及验收

*工期：双方合同签订后15个工作日内。

验收：设备在安装调试和使用培训全部完成后进行验收。

8售后服务及技术支持

*设备保修期为设备验收合格后两年，终生维护，对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责；除合同规定外，出现上述情况，在收到用户方的通知后2小时内响应要求，并在24小时内派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件及解决相关的软件故障。

9其他说明

如投标文件对上述技术要求有实质性负偏离（带*技术参数要求），将视为非响应性投标而予以拒绝。