MTS 815电液伺服实验系统

维修项目技术要求

需求方：中石化石油物探技术研究院有限公司

报价方：

联系地址：

联系电话：

邮箱地址：

2026年03月02日

目录

- 公司简介（含公司业绩）

二、公司资质文件

营业执照、税务登记证、授权书（代理）等

三、服务方案

1、项目概述

2、服务内容

3、实施方案

四、商务报价（需分项报价，含一年质保期）

技术要求附件

一、业务需求

MTS 815电液伺服实验系统近期发生围压泵无法启动问题，经检查为该泵故障需开展维修。经系统排查，该设备高压油源、稳压器、回油、孔压等多个子系统均存在不同程度老化，需开展管路、阀门、活塞等零部件更换工作，同时维修后一并开展设备运行状态检查、液压传动系统保养、传感器伺服阀校正、易损件更换等周期性维保工作。

二、建设要求

1、围压泵维修

更换原围压系统增压泵体，并对围压泵连接螺栓、气/液阀门、密封圈等易损件进行检查更换。

2、液压传动系统检修。

（1）检查清洁液压油泵，更换液压油、更换油滤滤芯，并根据易损件实际情况作适当调整；

（2）轴向加载滤芯更换

（3）伺服电机调谐，使机器运动状态更加稳定；

（4）更换液压油泵密封件、更换设备漏油处各密封件；

（5）更换液压油泵油路管件；

（6）检查外罩防尘罩并清洁，检查调整各轴皮带张紧力；

（7）更换增压泵；

（8）检修/更换液压温度计；

3、传感器、伺服阀检修。

（1）位移传感器、载荷传感器精准测量标定；

（2）伺服阀检测校正；

（3）检查传感器与设备的连接电缆线插头插座稳定性；

4、控制系统和控制器软件硬件维护升级。

（1）控制系统实验软件更新升级、调试，升级部分含通用函数发生器软件、静力试验软件、断裂韧性实验软件、时间谱实验软件、传感器标定软件、数据采集和回放软件；

（2）清理清洁控制器、电脑板卡；

（3）检查控制器线路板，维护更新部分电子元器件；

（4）检修控制器内电源组与主板连接线；

三、能力要求

1、维保后设备与控制系统正常运行，压力及精度均达到设备原有指标。

2、保证所提供的货物配件是全新的、未使用过的原装品牌，采用的是最佳的材料和工艺，并在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

3、供货商与甲方协商一致后。必须于一周内提交详细的工作计划供买方签署确认，包括提交文件的详细种类、内容、数量、时间等。

4、由于供货商没有按合同执行而导致的所有变更由供货商承担。

5、供货商提供的资料应全面、清晰和完整，并对资料的可靠性负全责。

6、工期时间：双方合同签订后20个工作日内。

7、售后服务及技术支持：设备保修期为设备验收合格后两年，终生维护，对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责；除合同规定外，出现上述情况，在收到用户方的通知后2小时内响应要求，并在24小时内派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件及解决相关的软件故障；

8、潜在服务商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。

9、潜在服务商应具备与本项目有关的MTS岩石力学实验系统维修保养服务案例资质。

10、服务商资质：近三年没有不良履约记录，生产经营活动中无违法、违规记录，如有疑义需提供相关说明加以解释；满足法律、行政法规规定的其他条件。

四、设计要求

服务商提供的服务应遵循的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围：

DZ/T 0276-2015《岩石物理力学性质试验规程》

SY/T 7491-2020《油气藏岩石力学性质测试技术规范》